## Slide 1: CORRENTE ELETTRICA E CORPO UMANO
Notes: <number>

## Slide 2
1790: Luigi Galvani conduce i suoi celebri esperimenti
sulla contrazione del muscolo di rana
per mezzo di un bimetallo
elettricità animale
Alessandro Volta approfondisce
conduttore elettrolitico
Elettrofisiologia
(studio tra elettricità e organismo vivente)
Le variazioni di potenziale prodotte dall’attività biologica, all’interno del corpo umano sono indicative del funzionamento normale o anormale di alcuni organi (elettrocardiogramma, elettroencefalogramma, elettromiogramma, retinogramma)

## Slide 3
Alessandro Volta con la pila

## Slide 4: Potenziale di riposo
Corpo umano = sacco d’acqua pieno di ioni
cellule
liquido
interstiziale
Ioni (K+, Na+…)
si muovono secondo il gradiente
di concentrazione
sono soggetti al campo elettrico
generato dall’insieme degli altri ioni

## Slide 5: Poiché la cellula ha verso gli ioni un comportamento di tipo selettivo, gli ioni non si diffondono allo stesso modo dentro e fuori la cellula: ad esempio la cellula è molto permeabile a K+ piuttosto che a Na+.
Lo ione K+ viene trasportato all’interno della cellula mentre lo ione Na+ viene espulso con la tipica azione di pompaggio biochimico a spese dell’organismo “pompa metabolica”.
La cellula viene quindi a possedere un potenziale negativo all’interno rispetto all’esterno potenziale di riposo.

## Slide 6: Nei mammiferi le cellule del sistema nervoso centrale presentano un potenziale di riposo di -70 mV: d.d.p. notevole se si considerano le piccole dimensioni della cellula.

## Slide 7: La membrana però non è perfettamente isolante ed è attraversata da un certo numero di ioni perciò, oltre ad un valore di capacità, presenterà anche una resistenza elettrica.
La membrana cellulare separando cariche elettriche si comporta come un condensatore .
Il modello elettrico semplificato delle cellule umane sarà perciò rappresentato da un condensatore C in parallelo con una resistenza R e da un generatore di tensione che rappresenta il potenziale di riposo determinato dalla diversa concentrazione di ioni nella cellula.

## Slide 8
Ingrandimento del tessuto cellulare
Due canali (uno in funzione con la cellula a riposo mentre l’altro solo con la cellula eccitata) permettono il passaggio preferenziale del potassio
Il terzo permette il passaggio del sodio (in seguito all’eccitamento della cellula)
Questo passaggio continuo di ioni carica positivamente l’ambiente extracellulare, mentre l’ambiente intracellulare perde cariche positive e quindi si carica negativamente.

## Slide 9: Potenziale d’azione
Se si applica ad una cellula un impulso di corrente di polarità inversa a quella della cellula stessa,
il potenziale da negativo
diviene positivo per ritornare
di nuovo al valore iniziale.
L’andamento del potenziale
prende il nome di
potenziale d’azione.

## Slide 10
L’intensità minima I dell’impulso di durata t capace di produrre l’eccitamento è data da:
Il termine I0 rappresenta la minima intensità dello stimolo capace di produrre l’eccitamento della cellula se applicato per un tempo indefinito:REOBASE.
CRONASSIA: tempo minimo per cui deve essere applicato uno stimolo di ampiezza 2I0 per produrre l’eccitamento
La curva è simile ad un’iperbole equilatera
e dunque la cellula è sensibile approssimativamente alla carica It

## Slide 11
L’ampiezza minima dell’impulso di corrente necessario ad eccitare la cellula e a determinarne l’inversione del potenziale decresce con l’aumentare della durata per tendere ad un valore costante secondo una curva denominata
curva di eccitabilità .

## Slide 12
Periodo di refrattarietà assoluta = intervallo di tempo susseguente all’inizio dell’eccitamento cellulare
(uno stimolo successivo non può produrre eccitamento indipendentemente dall’intensità)
Periodo di refrattarietà relativa = intervallo di tempo susseguente alla refrattarietà assoluta
(uno stimolo può produrre nuovamente eccitamento ma secondo una curva di eccitabilità superiore)
Accomodazione = fenomeno che si verifica se lo stimolo dura ininterrottamente per tempi più lunghi del periodo refrattario: lo stimolo produce l’eccitamento all’inizio ma poi dopo il periodo refrattario non produce un nuovo eccitamento.

## Slide 13: Meccanismo elettrico della conduzione nervosa
Il comportamento della cellula ha come scopo quello di generare segnali che poi vengano trasportati attraverso il sistema nervoso in tutto il corpo.
La variazione del potenziale di riposo sta alla base di questo meccanismo.
la normale conduzione non avviene nei tessuti:
La conducibilità dei tessuti viventi è solo lontanamente confrontabile con quella di un buon conduttore (la resistenza elettrica di un composto biologico come il citoplasma, che è contenuto nelle fibre nervose è circa 10^8 volte maggiore della resistenza di un metallo come il rame o l’argento → la conducibilità sarebbe 100 milioni di volte meno efficace)
La sezione di un nervo piccola → resistenza grande → potenziali elevatissimi, i quali provocherebbero inevitabilmente la disintegrazione dei materiali conduttivi
E’ per questo che l’evoluzione ha trovato un’altra strada, un metodo molto simile a quello utilizzato oggigiorno anche per le comunicazioni a lunga distanza realizzate dall’uomo.

## Slide 14
La base del processo sta nell’utilizzare i conduttori più grandi (fibre mieliche nei vertebrati), e a distanze precise collocare dei ripetitori di segnali (nodi di Ranvier), capaci di rigenerare i segnali dando cosi origine ad una “conduzione saltatoria”. In sostanza non è l’energia che si propaga, ma è l’informazione che poi viene codificata e ritrasmessa in tutto il corpo.
Meccanismo elettrico della conduzione nervosa
L' impulso nervoso è una variazione fisico-chimica che viene trasmessa dalle fibre nervose → alterazione dello stato elettrico e delle reazioni chimiche (consumo di ossigeno, produzione di anidride carbonica e calore).

## Slide 15
Soglia di sensibilità
I segnali elettrici connessi con l’attività biologica
controllano il funzionamento dei vari organi
e vengono trasmessi dai neuroni del sistema nervoso.
Stimoli elettrici che superano la soglia di eccitabilità
e che provengono dall’esterno possono risultare
pericolosi e influire sulle funzioni vitali.
La pericolosità di questi stimoli può variare a seconda
dell’intensità e della natura della I,
dalla durata del contatto,
dalla costituzione fisica della persona colpita
dalla frequenza.

## Slide 16
La corrente ad alta frequenza è meno pericolosa della corrente a bassa frequenza:
al crescere della frequenza, aumenta l’intensità dello stimolo
necessario per produrre l’eccitamento
La corrente continua è meno pericolosa della corrente alternata, grazie al fenomeno di accomodazione
Il valore di corrente percepibile da una persona è individuale e dipende da diversi fattori: non è facile determinare i minimi valori di corrente che superano la soglia di percezione e quindi si ricorre a criteri statistici e a metodi sperimentali.
Alcuni numeri:
Soglia di percezione ~ 45 µA (elettrodi su lingua a 1 cm)
0.5 mA a 50÷100 Hz e 2 mA in cc (sui polpastrelli)

## Slide 17
Effetti dell’elettricità sul corpo umano
Quando una corrente elettrica attraversa un corpo umano
può produrre un’azione diretta su:
vasi sanguigni e cellule nervose;
determinare un’alterazione permanente
nel sistema cardiaco,
nell’attività cerebrale e
nel sistema nervoso centrale;
infine può arrecare danni all’apparato uditivo,
all’apparato visivo,
all’epidermide ecc.

## Slide 18
Fenomeni principali:
Tetanizzazione
Arresto della respirazione
Fibrillazione ventricolare
Ustioni

## Slide 19
1. Tetanizzazione
Stimolo elettrico applicato ad una fibra nervosa
Stimolo con intensità e durata appropriate
produce potenziale d’azione lungo fibra nervosa fino al muscolo che si contrae e
torna a riposo
Secondo stimolo dopo periodo refrattario
ma prima dello stato di riposo (somma effetti)
Più stimoli opportunamente intervallati
contraggono ripetutamente il muscolo in
modo progressivo (contrazione tetanica)
Frequenza degli stimoli sorpassa un certo
limite, gli effetti si fondono (tetano fuso) e il
muscolo ha una contrazione completa finché
gli stimoli non cessano

## Slide 20
Tetanizzazione
Il valore più grande di corrente per cui una persona
é ancora in grado di staccarsi della sorgente elettrica
si chiama corrente di rilascio e mediamente
per una corrente di 50/100Hz é
di circa 10mA per le donne
e di 15mA per gli uomini.
OSS: correnti molto elevate non producono solitamente
la tetanizzazione perché quando il corpo entra in contatto
con esse, l’eccitazione muscolare é talmente elevata
che i movimenti muscolari involontari generalmente
staccano il soggetto della sorgente.

## Slide 21
Tetanizzazione
Effetti sul muscolo di più stimoli elettrici applicati al nervo

## Slide 22
2. Arresto della respirazione
Una complicanza dovuta alla tetanizzazione è
la paralisi dei centri nervosi che controllano la respirazione.
Se la corrente elettrica attraversa i muscoli che controllano
il movimento dei polmoni, la contrazione involontaria
di questi muscoli altera il normale funzionamento del
sistema respiratorio e il soggetto può morire soffocato o
subire le conseguenze di traumi dovuti all’asfissia.
In questi casi il fenomeno è reversibile solo se
si provvede con prontezza, anche con l’ausilio
della respirazione artificiale, al soccorso dell’infortunato
per evitare danni al tessuto cerebrale.

## Slide 23
3. Fibrillazione ventricolare
Il muscolo cardiaco (miocardio) si contrae ritmicamente 60 ÷ 100 volte al minuto. La contrazione delle fibre muscolari è prodotta da impulsi elettrici provenienti dal nodo senoatriale.
Generatore biologico di impulsi elettrici che comandano il cuore
Potenziali d’azione emessi
dal nodo senoatriale
nel cuore di un coniglio

## Slide 24
Fibrillazione ventricolare
Dal nodo senoatriale parte l’impulso elettrico che genera la contrazione del cuore. Il nodo atrioventricolare raccoglie l’impulso e lo trasmette, tramite il fascio di His, ai ventricoli.
All’attività del cuore corrisponde un campo elettrico

## Slide 25
Fibrillazione ventricolare
Si può misurare direttamente la differenza di potenziale che si stabilisce tra parti diverse del corpo durante il ciclo cardiaco
ELETTROCARDIOGRAMMA
Se il generatore biologico di impulsi viene meno alla sua funzione, può essere sostituito da un
generatore artificiale di impulsi elettrici
Pacemaker

## Slide 26
Una corrente esterna che attraversa il cuore potrebbe
avere effetti molto gravi perché potrebbero alterare
la sincronizzazione e il coordinamento nei movimenti
del cuore con la paralisi dell'operazione di pompaggio
del sangue: FIBRILLAZIONE
È l’effetto più pericoloso, dovuto alla sovrapposizione
delle correnti provenienti dall’esterno con quelle fisiologiche,
che, generando delle contrazioni scoordinate,
fanno perdere il giusto ritmo al cuore.
ATRIALE (reversibile),
VENTRICOLARE (reversibile solo con l’ausilio di un defibrillatore).
La fibrillazione può essere:
Fibrillazione ventricolare

## Slide 27
Si ricercano le minime correnti capaci di innescare la fibrillazione, in relazione al tempo in cui fluiscono attraverso il corpo umano , MA:
Fibrillazione ventricolare
Impossibilità di sperimentare direttamente sull’uomo
e difficoltà di estrapolare al corpo umano i risultati
ottenuti su animali
La I che va ad interessare il cuore, causa diretta della
fibrillazione, è solo una frazione della I totale che fluisce
attraverso il corpo umano
Ogni individuo reagisce in modo diverso al passaggio della I e la quantità necessaria ad innescare la fibrillazione varia da caso a caso.

## Slide 28
Inoltre di fondamentale importanza è il PERCORSO DELLA CORRENTE in quanto, oltre ad influire sull’intensità della corrente, determina anche la direzione del campo elettrico che agisce sul cuore
Fibrillazione ventricolare
FATTORE DI PERCORSO
indica la pericolosità dei diversi percorsi seguiti dalla I considerando come riferimento il percorso mano sinistra-piedi.
Mani - Piedi 1
Mano sinistra - Piede sinistro 1
Mano sinistra - Piede destro 1
Mano sinistra - Entrambi i piedi 1
Mano sinistra - Mano destra 0,4
Mano sinistra –Dorso 0,7
Mano sinistra –Torace 1,5
Mano destra - Piede sinistro 0,8
Mano destra - Piede destro 0,8
Mano destra - Entrambi i piedi 0,8
Mano destra - Dorso 0,3
Mano destra - Torace 1,3
Glutei - Mani 0,7

## Slide 29
Esiste un breve intervallo di tempo in cui il ventricolo
è elettricamente instabile per cui, se lo shock coincide con
questo istante, esiste un'elevatissima probabilità di innesco
della fibrillazione (Periodo vulnerabile)
Fibrillazione ventricolare
Correnti di durata maggiore del ciclo cardiaco (0.5÷1s)
sono più pericolose di quelle di durata inferiore. Se la I dura
più cicli cardiaci, può produrre nei primi cicli una
contrazione del ventricolo fuori tempo (extrasistole) che
rendendo disomogeneo il funzionamento elettrico del cuore
Elevati valori di corrente nonprovocano in genere la
fibrillazione ventricolare

## Slide 30
Fibrillazione ventricolare
Elettrocardiogramma prima e dopo l’innesco
della fibrillazione ventricolare.

## Slide 31
4. Ustioni
Sono prodotte dal calore che si sviluppa per effetto Joule
dalla I che fluisce attraverso il corpo.
Le ustioni peggiori si hanno sulla pelle
(MARCHIO ELETTRICO) poiché:
presenta una resistività > dei tessuti interni,
la densità di I è > nei punti di “entrata e uscita”
Densità di I di 50 mA/mm2 provocano la carbonizzazione
della pelle in pochi secondi e alle AT provoca:
distruzione di tessuti superficiali e profondi
rottura di arterie quindi emorragie
distruzione dei centri nervosi

## Slide 32
Pericolosità della corrente in funzione del tempo
Zone di pericolosità della corrente elettrica alternata (151÷100 Hz)

## Slide 33
Soglia
di percezione
Soglia di
tetanizzazione
1. Assenza di reazioni
2. Nessun effetto fisiologico pericoloso
3. Effetti patofisiologici (reversibili)
Soglia di percezione (dita mani)
Soglia di tetanizzazione
4. Probabile fibrillazione ventricolare e gravi bruciature
Soglia di
fibrillazione
ventricolare
Soglia di fibrillazione ventricolare

## Slide 35
Zone di pericolosità della corrente continua

## Slide 36
1. Assenza di reazioni
2. Nessun effetto fisiologico pericoloso
Contrazioni muscolari e perturbazioni reversibili nella formazione
e trasmissione degli impulsi elettrici cardiaci
Soglia di percezione (dita mani)
4. Probabile fibrillazione ventricolare e gravi ustioni
Soglia
di percezione
Soglia di
fibrillazione
ventricolare
Soglia di fibrillazione ventricolare

## Slide 37: CORRENTI AD ALTA FREQUENZA
La pericolosità della I diminuisce all’aumentare della f: l’ampiezza dello stimolo deve essere tanto più grande quanto più breve è la durata.
Inoltre ad alte f la I tende a passare all’esterno del corpo effetto pelle, in tal modo non interesserà gli organi vitali.
Produce comunque effetti termici pericolosi, anche in relazione alla disuniforme distribuzione della I nell’elettrodo di contatto e nel corpo stesso

## Slide 38
Pericolosità della I al variare della f
La frequenza di 50 o 60 Hz di uso comune è tra le più pericolose
A 10.000 Hz si ha una soglia di rilascio pari alla corrente continua
In prima approssimazione si può assumere che frequenze superiori a 1 kHz sono pericolose proporzionalmente alla frequenza
I LIMITE(di pericolosità a f)=I LIMITE(di pericolosità a f=50Hz)*f

## Slide 39
1) limite sotto il quale non si ha alcuna reazione nel corpo al passaggio della corrente.
2) valore della corrente per il quale la probabilità di percezione è del 50%.
3) valore per il quale la probabilità di percezione è del 99.5%.
4) valore della corrente per il quale il 99.5% degli esaminati è riuscito a staccarsi; lo 0.5% quindi non è riuscito a staccarsi.
5) valore della corrente per il quale il 50% degli esaminati è riuscito a staccarsi.
6) valore della corrente per il quale solo lo 0.5% degli esaminati è riuscito a staccarsi; il 99.5% non è riuscito a staccarsi dalla parte in tensione.
Soglie dovute al cambiamento della frequenza

## Slide 40
Applicazioni mediche: elettrochirurgia
1891: d’Arsonval dimostrò che la corrente alternata ad alta frequenza applicata ai tessuti viventi determinava effetti termici senza causare la stimolazione muscolo-nervosa
L'elettrochirurgia divenne popolare grazie al fisico Bovie ed al chirurgo Cushing, i quali misero a punto una macchina in grado sia di tagliare sia di coagulare i tessuti
L‘ elettrobisturi è un'apparecchiatura che ha lo scopo di eseguire alcune funzioni nell'ambito chirurgico, quali il taglio e la coagulazione di tessuti biologici, mediante correnti ad alta frequenza.
Esso utilizza il riscaldamento prodotto per effetto Joule dal passaggio di tali correnti, provocando un aumento di temperatura che è funzione della densità di potenza e del tempo di applicazione, ed il suo livello può essere tale da surriscaldare il tessuto fino a determinare l'effetto di coagulazione o taglio.
Si usano solitamente correnti con frequenze maggiori di 0,3 MHz, per evitare
l'effetto collaterale di stimolazione di nervi e muscoli, ed inferiori a 5 MHz per minimizzare i problemi legati alle correnti di dispersione ad alta frequenza.

## Slide 41
CORRENTI IMPULSIVE
Sono considerate pericolose quelle che fluiscono attraverso il corpo umano per un tempo < 10ms.
Per impulsi compresi tra 0.1 – 10 ms si ha:
la soglia di percezione e di dolore dipendono da a) quantità di carica elettrica b) valore del picco di I
la soglia di fibrillazione ventricolare dipende da: a) percorso,
b) forma d’onda,
c) valore di picco della I,
d) istante in cui è applicato in relazione al ciclo cardiaco

## Slide 42
Pericolosità delle I impulsive
(durata dell'impulso<10 ms, mani asciutte e elettrodi ampi)
< picco di corrente, > carica elettrica richiesta per raggiungere
la soglia di percezione o di dolore

## Slide 43: Impedenza del corpo umano
Legge di Ohm: V=Z*I
ohmico-capacitivo
punti di ingresso e uscita
della corrente
resistenza degli arti

## Slide 44: Impedenza del corpo umano
In termini circuitali il corpo umano corrisponde ad
un’impedenza capacitiva.
La capacità Cp risiede principalmente nella pelle,
che si interpone come isolante tra l’elettrodo
e il tessuto sottostante.
In parallelo si pone una resistenza Rp
dovuta ai pori della pelle.
In serie ad entrambe la resistenza interna
del corpo umano Ri .
Alla frequenza di 50 Hz è lecito trascurare la piccola capacità della pelle
e si parla comunemente di capacità del corpo umano RC

## Slide 45: Resistenza elettrica del corpo umano
Dare dei valori precisi alla resistenza elettrica
del corpo umano risulta piuttosto difficoltoso
essendo questa influenzata da molte variabili:
percorso della corrente,
stato della pelle,
superficie di contatto,
tensione di contatto.
Come tale è possibile valutarla solo statisticamente
e quindi le norme CEI fanno riferimento a valori
convenzionali riferiti ad un campione medio di popolazione.

## Slide 46: Resistenza elettrica del corpo umano
La resistenza del corpo umano è una grandezza
estremamente variabile anche con le condizioni ambientali.
La resistenza varia nella stessa persona al variare delle condizioni fisiologiche:
ad esempio la resistenza varia prima,durante e dopo
un periodo di intensa concentrazione mentale!
PRIMA
DURANTE
DOPO
RS
t

## Slide 47: Resistenza elettrica del corpo umano
La resistenza interna Ri del corpo umano dipende
soprattutto dal tragitto della I e in misura minore dalla
superficie di contatto degli elettrodi.
La R è concentrata soprattutto negli arti, sup.ed inf.,
di sezione ridotta e costituiti di muscoli ed ossa.
Il tronco, di grossa sezione e costituito da acqua,
presenta una resistenza trascurabile.
Se il tronco viene considerato un cortocircuito lo schema equivalente del corpo umano diventa un quadripolo.
Con resistenza della pelle si intende la somma della
resistenza di contatto elettrodo-pelle e la resistenza della
pelle vera e propria

## Slide 48: Resistenza elettrica del corpo umano
Tensione di contatto
La resistenza della pelle diminuisce all’aumentare della V applicata al corpo umano.
Per V>100V la R della pelle è trascurabile.
Per 200V la RC è cortocircuitata dalla C e la RC~ Ri
TENSIONE DI CONTATTO (V) | VALORI NON SUPERATI DALLA PERCENTUALE INDICATA DI PERSONE (Ω) |  | 
 | 5% | 50% | 95%
25 | 1750 | 3250 | 6100
50 | 1450 | 2625 | 4375
75 | 1250 | 2200 | 3500
100 | 1200 | 1875 | 3200
125 | 1125 | 1625 | 2875
220 | 1000 | 1350 | 2125
700 | 750 | 1100 | 1550
100 | 700 | 1050 | 1500
Val. asintotico | 650 | 750 | 850

## Slide 49: Resistenza elettrica del corpo umano
Stato della pelle
L’umidità diminuisce la R della pelle. Il sudore (essendo una soluzione di cloruro di sodio)
peggiora la situazione fino a dimezzare i valori
della R corrispondente a condizioni asciutte.
Se la pelle è tagliata,
ferita o contusa la R scende
a valori molto bassi,
al contrario se la pelle
è ispessita.

## Slide 50: Resistenza elettrica del corpo umano
Superficie di contatto
All’aumentare della superficie di contatto diminuisce la R
della pelle ed è tanto più influente quanto minore è la V.
Pressione di contatto
Ad una maggiore pressione corrisponde una maggiore R.
Durata di contatto
Con il prolungarsi del contatto diminuisce la R, ma se la
quantità di calore è tale da carbonizzare la pelle, la R risale
anche a valori elevati.
Frequenza della I
All’aumentare della frequenza l’impedenza del corpo umano
si riduce gradualmente fino a ridursi alla sola Ri.

## Slide 51: Resistenza elettrica del corpo umano
Densità di corrente
D=I/S
D = densità di corrente (µA/cm2); I = corrente circolante (µA);
S = superficie di contatto (cm2)
Attività neurologica
Elevata attività cerebrale aumenta la resistenza del corpo
SEDE CONTATTO | DENSITA D | EFFETTO | SEDE CONTATTO | DENSITÀ D | EFFETTO
cute | 10 µA/cm2 | soglia di percezione | Cute | 5 µA/cm2 | soglia di percezione
cute | 100 µA/cm2 | soglia dolore | Cute | 50 µA/cm2 | soglia dolore
cute | 500 µA/cm2 | soglia di eccitabilità muscolare | Cute | 250 µA/cm2 | soglia di eccitabilità muscolare
cute | 200.000 µA/cm2 | ustioni | Cute | 100.000 µA/cm2 | ustioni
epicardio o endocardio | 300 µA/cm2 | fibrillazione ventricolare | epicardio o endocardio | 150 µA/cm2 | fibrillazione ventricolare
epicardio o endocardio | 100.000 µA/cm2 | ustioni | epicardio o endocardio | 25.000 µA/cm2 | ustioni

## Slide 52: Capacità del corpo umano
Componente capacitiva del corpo che si colloca in parallelo alla resistenza dello strato epidermico.
La capacità è dovuta alla capacità della membrana cellulare di separare l’ambiente intra ed extra cellulare e ponendo tra di essi una differenza di potenziale oscillante tra i -70mV e i +40mV.
La caratteristica importante che contraddistingue la capacità è la sua dipendenza dal valore di frequenza della corrente che la attraversa (Xc=1/ωC, con ω=2*pi*frequenza); il suo valore è nullo in continua (circuito aperto), ed è possibile considerarla pressochè nulla al valore della frequenza industriale, questo fa in modo che si consideri per comodità un’unica resistenza Rb totale del corpo.
All’opposto, alle alte frequenze agirà come un corto circuito il quale andrà a bypassare la resistenza dello strato epidermico della pelle.

## Slide 53: Bioimpedenza
La bioimpedenza rappresenta l’unione dei valori di resistenza e reattanza
iniezione di una c.a. a 50 kHz
iniettori
sensori
Opposizione al passaggio di corrente: Impedenza Z=R+jX

## Slide 54: Bioimpedenza
tessuti privi di grasso: buoni conduttori
ricchi di fluidi corporei che oppongono al passaggio della corrente alternata una bassa resistenza
tessuti adiposi e le ossa: cattivi conduttori
poveri di fluidi ed elettroliti, divenendo così una via elettrica fortemente resistiva
La reattanza è una misura indiretta delle membrane cellulari integre ed è proporzionale alla massa cellulare corporea
Analisi BIA tradizionale: ottenimento dei compartimenti massa magra / massa grassa.

## Slide 55: Bioimpedenza
Medicina di base
Check up del soggetto sovrappeso o obeso, relative scelte nutrizionali.
Sport
Impostazione ed ottimizzazione di programmi d'allenamento tramite il controllo dello stato d'idratazione e delle modificazioni della massa muscolare e della massa grassa a livello amatoriale ed agonistico.
Ostetricia e Ginecologia
Follow up della gestante per l'identificazione delle variazioni fisiologiche non collegate allo sviluppo del nascituro (aumento di peso, ritenzione idrica...)
Nutrizione: Centri Dietologici, Centri Auxologici, Nutrizione Clinica, DCA
controllo delle variazioni dei compartimenti corporei nei programmi alimentari speciali.

## Slide 56: Bioimpedenza
Cardiologia, Assistenza domiciliare integrata (ADI)
Applicazione nella prevenzione e nella diagnosi precoce dello scompenso cardiaco tramite l'individuazione delle gravi alterazioni idroelettrolitiche di possibile origine patologica.
Terapia intensiva e Rianimazione
Fondamentale per la prevenzione e controllo degli stati catabolici e squilibri idroelettrolitici a cui sono frequentemente esposti i pazienti CCU/ICU, impostazione e controllo terapie nutrizione artificiale.
Oncologia , HIV
Per l'identificazione degli stati depletivi della massa cellulare o situazioni di bilancio idrico alterato generati da terapie d'urto, controllo spazi ECM/ICM, angolo di fase come indice prognostico di sopravvivenza.

## Slide 57
Pericolosità del percorso
Uno stesso valore di V applicato tra punti diversi del corpo
corrisponde a I diverse, perché ad ogni percorso
corrisponde un valore diverso di resistenza del corpo umano
Anche la probabilità di innesco della fibrillazione
dipende dal percorso a parità di corrente.
Poiché quanto più è piccola la resistenza RC tanto maggiore
è il valore della I e tanto maggiore è il fattore di percorso tanto maggiore è la probabilità di fibrillazione ventricolare
percorso più pericoloso corrisponde al max valore di F/RB

## Slide 58
Tragitti più pericolosi:
mani-torace
mano sinistra-torace
mano destra-torace
mani piedi
Cause: bassa resistenza
elevato fattore di percorso
Tragitti meno pericolosi:
mano destra-dorso
mano sinistra-dorso
mani mani

## Slide 59
Buona giornata